- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：2020-LJQWXY-1001

- 招标项目编号：0611-BZ2000160026AH

- 招标项目名称：3型仪器扩试研究

- 采   购   人：中国人民解放军陆军勤务学院

- 采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二〇二〇年三月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 9 -

第三篇  项目商务要求	- 15 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

※三、质量保证及售后服务	- 15 -

四、付款方式	- 16 -

五、知识产权	- 16 -

六、培训	- 17 -

七、附件、图纸及包装要求	- 17 -

八、其他商务要求内容	- 17 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 18 -

一、资格审查	- 18 -

二、评标方法	- 19 -

四、无效投标条款	- 22 -

五、废标条款	- 22 -

第五篇  投标人须知	- 23 -

一、投标人	- 23 -

二、招标文件	- 23 -

三、投标文件	- 23 -

四、开标	- 25 -

五、评标	- 26 -

六、定标	- 26 -

七、中标通知书	- 26 -

八、询问、质疑和投诉	- 26 -

九、采购代理服务费	- 28 -

十、交易服务费	- 28 -

十一、签订合同	- 28 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 30 -

一、合同主要条款	- 30 -

二、政府采购合同（格式）	- 33 -

第七篇  投标文件格式	- 35 -

一、经济文件	- 37 -

二、技术文件	- 39 -

三、商务文件	- 41 -

四、其他	- 44 -

五、资格文件	- 49 -

# 第一篇 投标邀请书

- 重庆招标采购（集团）有限责任公司受中国人民解放军陆军勤务学院的委托，对3型仪器扩试研究采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 分包名称 | - 采购数量（套） | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微量馏程测定仪（蒸汽压力法）设计制作及培训 | - 10 | - 280 | - 5 | - 投标产品必须为国产产品 |
| - 2 | - 空气载气紫外荧光法硫含量测定仪设计制作及培训 | - 8 | - 260 | - 5 | - 投标产品必须为国产产品 |
| - 3 | - 油品铜银片腐蚀结果数字化图像评定仪设计制作及培训 | - 10 | - 30 | - 0.5 | - 投标产品必须为国产产品 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，项目总预算金额为570万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 投标人为中华人民共和国境内依法注册的非外资独资或非外资控股企业或非含外资的企业，人员无外籍员工，提供营业执照复印件及承诺书，加盖投标人鲜章。

2. 投标人营业执照经营范围应包含仪器仪表类产品的设计、研发、生产、制造或组装等部分或全部业务。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“中国政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年3 月 30 日）起五个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2020年3月30日-2020年4月7日17:00（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币300元/分包/份（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座808室，递交《重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖投标人鲜章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目编号）、《重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖投标人鲜章）扫描后发送至750270606@qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地  址：重庆市江北区五简路2号

开户行：工商银行重庆五江支行

帐  号：3100031009100026378

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2020年4月23日北京时间10:00

（七）开标时间：2020年4月23日北京时间10：00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

- 投标人应足额缴纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286006063 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100006140283 |
|  | 账号3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477031645960 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000756） |
|  |  | 账 号 | 500124026018000016986010484 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098914275 |
| 2 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286006064 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100006140291 |
|  | 账号3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477031646067 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000756） |
|  |  | 账 号 | 500124026018000016986010485 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098914276 |
| 3 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286006065 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100006140309 |
|  | 账号3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477031646166 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000756） |
|  |  | 账 号 | 500124026018000016986010486 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098914277 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：中国人民解放军陆军勤务学院

联系人：何老师

电  话：023-86732434

地  址：重庆市沙坪坝区大学城北一路20号

（二）采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

联系人：刘老师 陈老师

邮  编：400023

电  话：023-67107374

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座808室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若有任意一条不满足，按无效投标处理。

# 一、招标项目一览表

| - 分包号 | - 分包名称 | - 采购数量（套） | - 最高限价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微量馏程测定仪（蒸汽压力法）设计制作及培训 | - 10 | - 280 | - 投标产品必须为国产产品 |
| - 2 | - 空气载气紫外荧光法硫含量测定仪设计制作及培训 | - 8 | - 260 | - 投标产品必须为国产产品 |
| - 3 | - 油品铜银片腐蚀结果数字化图像评定仪设计制作及培训 | - 10 | - 30 | - 投标产品必须为国产产品 |

## 二、招标项目技术需求

## 分包一  微量馏程测定仪（蒸汽压力法）技术参数

1.工作条件

1.1电源：220±10%，50/60Hz；

1.2工作温度：-20℃-55℃；

1.3环境湿度：≤95%（相对湿度）；

1.4储存温度：-40℃- 80℃；

※1.5 环境大气压范围：54.0kPa-106.7kPa。

2.技术指标

★2.1 适用于全部类型的汽油、航空燃料、柴油和生物柴油；

※2.2 符合ASTM D7345标准；

★2.3 与GB/T6536、ASTM D86方法测定结果有良好的相关性，检测结果与GB/T6536、ASTM D86方法测定结果误差满足GB/T6536、ASTM D86方法再现性要求，检测结果重复性精密度优于GB/T6536、ASTM D86方法；

★2.4 检测基于差压式流量计检测原理，无需对冷凝回收油样进行体积计量；

※2.5 检测过程快速、高效；

1）单个样品检测时间≤10分钟；

2）操作过程“一键式”，检测过程“自动化”；

★2.6 结果分析“专家式智能化”。自动进行温度和大气压修正，回收温度和蒸发温度转换，重复性和再现性误差计算等数据处理；

★2.7 自动生成并输出符合用户要求的规定格式的检测报告或化验单及打印，并自动判断被测样品及其检测的重复性误差是否符合产品和方法标准要求；

2.8 实现对被测样品中是否存在污染物的准确判断；

★2.9 实现对被测样品（汽油除外）闪点（闭口）的预测；

★2.10 单次样品检测用量≤10mL；

2.11 样品检测温度范围：0-500℃，温度检测灵敏度：±0.1℃；

2.12 差压检测传感器范围：0-2500Pa，检测分辨率：0.1Pa，最大检测误差：±1Pa；

2.13 环境大气压传感器的测定范围：54.0-106.7kPa，精度不低于0.1kPa；

2.14 环境温度传感器的测定范围为：-55-150℃，精度不低于0.1℃；

2.15 直流24V低电压加热模块（功率≥125W）；

2.16 测试结束后加热盘快速自动冷却，冷却至40℃以下时间≤5分钟；

2.17 采用高精度不锈钢管保护热电偶传感器，能实现自动冷端补偿；

★2.18 提供压力（差压和环境大气压）和温度传感器定期校正方法和设备，用户能自行进行压力和温度传感器校正；

2.19 用户操作接口：Windows操作系统，触摸屏操作，支持外接鼠标，键盘，打印机，显示器等设备；

2.20 仪器提供RS232和USB通讯接口，能外接计算机并实现全部检测功能；

2.21 仪器软件同时兼容Windows7及以上版本操作系统；

2.22 仪器尺寸（宽×深×高）不超过：35cm×30cm×35cm；

2.23 仪器重量：≤15kg。

2.24 安全机制：当加热温度、压力异常时具有自动降温、关闭加热及报警功能；具有着火报警功能，可选配自动灭火装置。

3.仪器配置要求

3.1微量馏程测定仪主机：操作控制软件及说明书（1套-U盘）、废液杯（1个）、冷凝尾接管（1个）、蒸馏烧瓶架（1个）、电源线（1根）、RS232串口线（1根）、USB连接线（1根）、操作说明书（1本）。

3.2可能损坏配件：10mL进样用注射器（2支）、玻璃蒸馏烧瓶（10支）。

3.3 消耗品：沸石（1瓶-约1000g）、冷凝管密封圈（5个）、传感器密封圈（5个）。

4. 仪器安装、调试、验收 ：

4.1现场开箱验收

4.1.1 卖方在收到买方开箱验收及仪器安装调试通知后，须在5个工作日内派出经验丰富的工程技术人员，到达买方实验室进行仪器的免费安装调试工作，具体时间由双方协商确定。

4.1.2 现场开箱验收应达到如下要求：

所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确。

所有仪器的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚。

所有的仪器资料必须完整。包括现场准备和安装说明书等。

4.2现场安装、调试和验收

4.2.1 卖方负责在买方现场进行仪器的安装、调试、试验方法建立和验收等工作，买方负责提供相应的人力支持和搬运工具及准备现场的安装条件。

4.2.2 卖方对仪器配置、完整性和配套性（包括辅助仪器，保证仪器的正常使用）负责，对影响到仪器性能的附件必须按买方要求提供详细的书面说明。

4.2.3对于缺漏的仪器附件等内容，卖方必须免费提供，由此造成后果由卖方负责。

4.2.4 仪器现场安装、调试后，卖方组织对仪器进行性能和方法验收。

4.2.5 仪器安装调试完成后经验收确认合格后，由卖方和用户共同在调试报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

5.产品培训及售后服务要求：

5.1质保期

5.1.1自仪器调试验收合格签字之日起整机保修1年，其中电路板传感器保修3年。在质保期内和质保期外，供货方承诺接到报修后8小时以内给予响应，确认符合现场维修条件后应在72小时内到达使用方现场维修以排除故障。

5.2培训

5.2.1 卖方免费在买方现场进行培训，直至买方人员可独立操作仪器。

5.3技术服务

5.3.1 保修期外使用方如需订购仪器备件耗材，零配件供应价格以最优惠折扣。

5.3.2 供货方提供终身免费软件升级。

5.3.3 供货方应保证零配件的供应不低于10年。

## 分包二  空气载气紫外荧光法硫含量测定仪技术参数

1.工作条件

1.1电源:220±10% ,50/60HZ；

1.2工作温度:0℃-55℃；

1.3环境湿度:≤95%；

1.4 储存温度：-40℃- 80℃；

1.5 环境大气压范围：54.0kPa-106.7kPa。

2.技术指标

2.1高精度的分析成品油中总硫（S）含量；

※2.2分析原理:催化燃烧-紫外荧光法；

2.3 单个样品平均分析时间：≤5分钟；

2.4 单次检测进样量：20µL；

★2.5 进样方式：多位全自动进样器，须具有清洗、排气泡、体积差法等功能；

★2.6 测量范围:0.5mg/kg-2000mg/kg；

★2.7 精度(RSD):≤3% 在10mg/kg；

2.8 符合标准: GB/T 34100、SH/T 0689；

2.9标准曲线：要求软件具有分段功能，并具有单点和多点的校正功能；

※2.10气体: 空气，无需钢瓶气 ；

2.11 流量控制：质量流量计（MFC）；

2.12 安全机制：当炉温、压力异常时具有自动休眠功能；

3. 仪器配置要求

3.1硫含量测定仪主机:包括操作控制软件、多位全自动进样器、免维护膜式干燥器、紫外荧光检测器（紫外灯须采用脉冲氙灯）、随机配件等

3.2另配2000次消耗品，包括石英燃烧管一根、催化剂3瓶（60g/瓶）、石英棉一包（10g/包）、支撑管一支、间隔管一支、可换针头进样针一支、针头两根等

3.3 中石化石油化工科学研究院硫标准品：1mg/L、5 mg/L、10 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、300 mg/L各一盒

3.4 空气发生器一台，压力和流量能够与硫含量测定仪主机匹配

3.5计算机不能低于以下配置：处理器Intel Core i5-7400(3.0GHz/L3 6M)，内存4Gb，硬盘500Gb，21.5"液晶显示器，Windows 7操作系统

4. 仪器安装、调试、验收 ：

4.1现场开箱验收

4.1.1 卖方在收到买方开箱验收及仪器安装调试通知后，须在5个工作日内派出经验丰富的工程技术人员，到达买方实验室进行仪器的免费安装调试工作，具体时间由双方协商确定。

4.1.2 现场开箱验收应达到如下要求：

所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确。

所有仪器的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚。

所有的仪器资料必须完整。包括现场准备和安装说明书等。

4.2现场安装、调试和验收

4.2.1 卖方负责在买方现场进行仪器的安装、调试、试验方法建立和验收等工作，买方负责提供相应的人力支持和搬运工具及准备现场的安装条件。

4.2.2 卖方对仪器配置、完整性和配套性（包括辅助仪器，保证仪器的正常使用）负责，对影响到仪器性能的附件必须按买方要求提供详细的书面说明。

4.2.3对于缺漏的仪器附件等内容，卖方必须免费提供，由此造成后果由卖方负责。

4.2.4 仪器现场安装、调试后，卖方组织对仪器进行性能和方法验收。

4.2.5 仪器安装调试完成后经验收确认合格后，由卖方和用户共同在调试报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

5.产品培训及售后服务要求：

5.1质保期

5.1.1自仪器调试验收合格签字之日起整机保修1年，其中紫外灯保修3年。在质保期内和质保期外，供货方承诺接到报修后8小时以内给予响应，确认符合现场维修条件后应在72小时内到达使用方现场维修以排除故障。

5.2培训

5.2.1 卖方免费在买方现场进行培训，直至买方人员可独立操作仪器。

5.3技术服务

5.3.1 保修期外使用方如需订购仪器备件耗材，零配件供应价格以最优惠折扣。

5.3.2 供货方提供终身免费软件升级。

5.3.3 供货方应保证零配件的供应不低于10年。

## 分包三  油品铜银片腐蚀结果数字化图像评定仪技术参数

1.工作条件

1.1电源：220±10%，50/60Hz；

1.2工作温度：-20℃-55℃；

1.3环境湿度：≤95%（相对湿度）；

1.4储存温度：-40℃- 80℃；

1.5 环境大气压范围：54.0kPa-106.7kPa。

2.仪器技术指标

2.1数字化图像采集：自动采集腐蚀试片各个表面的腐蚀颜色；

2.2 结果判断：自动判断腐蚀级别；

★2.3 精密度：重复性不大于0级，再现性不大于1级；

3. 仪器配置要求

3.1 工业相机应满足如下技术参数要求：（1）至少提供高速USB2.0接口；（2）300万像素及以上的CMOS或CCD图像传感器；（3）提供完整API和Demo源代码；（4）硬件及底层支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能。

3.2镜头应满足如下要求：（1）尺寸与工业相机配套；（2）焦距符合仪器拍照要求。

3.3光源要求为LED工业平面光源，发光区域面积要求10cm×10cm及以上，光源亮度可通过恒流源的方式调节，发出的光源照明均匀。

4. 仪器安装、调试、验收

4.1现场开箱验收

4.1.1 卖方在收到买方开箱验收及仪器安装调试通知后，须在5个工作日内派出经验丰富的工程技术人员，到达买方实验室进行仪器的免费安装调试工作，具体时间由双方协商确定。

4.1.2 现场开箱验收应达到如下要求：

所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确。

所有仪器的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚。

所有的仪器资料必须完整。包括现场准备和安装说明书等。

4.2现场安装、调试和验收

4.2.1 卖方负责在买方现场进行仪器的安装、调试、试验方法建立和验收等工作，买方负责提供相应的人力支持和搬运工具及准备现场的安装条件。

4.2.2 卖方对仪器配置、完整性和配套性（包括辅助仪器，保证仪器的正常使用）负责，对影响到仪器性能的附件必须按买方要求提供详细的书面说明。

4.2.3对于缺漏的仪器附件等内容，卖方必须免费提供，由此造成后果由卖方负责。

4.2.4 仪器现场安装、调试后，卖方组织对仪器进行性能和方法验收。

4.2.5 仪器安装调试完成后经验收确认合格后，由卖方和用户共同在调试报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

5.产品培训及售后服务要求：

4.1质保期

5.1.1自仪器调试验收合格签字之日起整机保修1年，其中电路板传感器保修3年。在质保期内和质保期外，供货方承诺接到报修后8小时以内给予响应，确认符合现场维修条件后应在72小时内到达使用方现场维修以排除故障。

5.2培训

5.2.1 卖方免费在买方现场进行培训，直至买方人员可独立操作仪器。

5.3技术服务

5.3.1 保修期外使用方如需订购仪器备件耗材，零配件供应价格以最优惠折扣。

5.3.2 供货方提供终身免费软件升级。

5.3.3 供货方应保证零配件的供应不低于10年。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标后90个日历日以内。投标人中标后并签订合同30个日历日内提供一台样机用于测试，样机的基本测试验收（3个工作日内）合格后60个日历日内全部交货。

（二）交货地点

交货地点： 重庆市沙坪坝区大学城北一路20号（陆军勤务学院内采购方指定地点）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

※3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，采购人随机抽取成品送第三方检测机构检测，如检测合格，采购人支付检测费用，履行合同后续环节。如送检成品不合格，由中标人支付检测费用，采购人有权拒绝收货，并终止合同，造成的所有损失由中标人自行承担。

4.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

投标人本次报价为人民币报价，投标人应分别报产品投标单价及投标总价，其产品投标单价为综合包干单价，包含：产品价、运输费、配送费、保险费、质保期有关服务费、税费、利润等所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.自验收之日起，提供不低于1年的免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，需在2小时内解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持，并给予书面回复。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

## ※四、付款方式

1、合同签订后，项目安装实施并验收通过并报学院审计部门审计完毕后，采购人向中标人支付合同金额的95%。

2、合同金额的5%为质量保证金，质量保证期满后、且无遗留问题时无息付款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

（一）中标供应商应对用户的使用部门人员提供培训，使其产品的性能及技术要求的标准进行熟知。

（二）中标供应商应对用户的操作人员进行操作培训。

（三）上述两种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。投标人承诺中标后提供详细的项目实施方案、图表。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份、副本2份、电子文档1份。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后，综合得分按照由高到低的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，本项目的中标人为一家供应商。

（三）评标标准 （分包1/2/3均适用下列评标标准）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分（45%） | 45 | 技术 指标 （35分） | 1.起评分： 有效投标人的起评分为35分。 2.扣分条款： 2.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分】，有一条负偏离，扣5分，偏离3条（含）以上，技术部分得0分。 2.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件第二篇中非（※）或（★）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除3分，起评分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 技术力量（10分） | 投标人拥有： - 所投产品相关的专利（发明类），每提供1项得2分； - 所投产品相关的专利（实用新型类）或软件著作权，每提供1项得1分。 - 该项最多的10分。 | 提供相关证明复印件，并加盖鲜章 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 25 | 企业 实力(6分) | - 投标人为省级（含）以上高新技术企业的得3分 | 提供相关证明复印件，并加盖鲜章 |
|  |  |  |  | - 取得ISO9001质量管理体系认证的得1分。 |  |
|  |  |  |  | - 提供省级及省级以上具有检测资质的机构出具的所投产品或类似产品合格的测试报告的，得2分。 |  |
|  |  |  | 交货期限（6分） | 1.投标人在满足招标文件要求的交货期限（签订合同后30个日历日内提交样机）基础上，样机提交时间每提前1天，加0.5分，最多得3分。 | 提供书面承诺，并加盖鲜章 |
|  |  |  |  | 2. 投标人在满足招标文件要求的交货期限（样机验收合格后60个日历日内全部交货）基础上，交货时间每提前1天，加0.2分，最多得3分。 |  |
|  |  |  | 信誉 (2分) | 1.投标企业近两年连续获得过税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证明的得2分。 | 提供相关证明复印件，并加盖鲜章 |
|  |  |  | 业绩（7分） | - 近5年内取得所投产品或类似产品销售业绩的每提供一个，得1分，最多得7分。 | 提供合同复印件，并加盖鲜章 |
|  |  |  | 售后服务（4分） | 质量保证期：在满足招标文件要求的基础上，每增加1年质保期，得1分，最多得4分。 |  |
| 4 | 政策性加分（5分） | 5 |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中“★”标注的为政府强制采购的节能产品）。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得1分，最多得2分。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（五）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖鲜章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地  址：重庆市江北区五简路2号

开户行：工商银行重庆五江支行

帐  号：3100031009100026378

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方鲜章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或鲜章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

- 13.有效期限

- 本项目采购有效期三年，有效期满后对服务质量好、满意度高的经本级党委批准可以续签1年，续签最多不超过2次。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 单价合计（小写/元） |
| XX |  |  |
| 投标报价（大写/元）： |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 品名 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 | 单价合计（元） |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人鲜章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.质保期；

- 2.售后服务能力情况；

- 3.履约能力证明文件。

- 4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（鲜章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人鲜章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人鲜章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人鲜章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）